第一章  PCR仪及灭菌锅采购公开征集供应商竞价公告

日    期：二〇一八年六月

招标编号：NZJZL20180611

1、深圳清华大学研究院，邀请国内合格投标人就PCR仪及灭菌锅采购项目公开竞价。

2．有意向的投标人可从2018年06月15日起至2018年06月23日，到深圳清华大学研究院网站（www.tsinghua-sz.org）“通知公告栏”得到进一步的信息和链接下载招标文件。

3．所有报价书（密封）应于2018年06月25日12时 (北京时间)之前通过邮寄或专人递交到深圳清华大学研究院A410阮老师收。

4. 定于2018年06月25日15时30分 (北京时间)，在深圳清华大学研究院会议室开标（投标人无需出席）。届时采购小组将以竞价采购方式最低价成交原则确定成交供应商，发布竞价成交公告。

5. 本项目财政预算上限为55300元人民币；总报价不能超过预算上限，否则按无效竞价处理。

招标机构地址：深圳市南山区科苑南路南七道西19号A410

邮    编：518057

联 系 人：阮老师

电    话：0755-26551420

传    真：0755-26551038

网    址：www.tsinghua-sz.org

第二章 采购人需求

一、设备名称：PCR仪及灭菌锅采购项目

- 数量：PCR仪一台、灭菌锅一台；

- 采购预算金额：人民币55300元

- 技术参数及要求：

| 具体技术要求 | 说明：投标人须如实填写《技术规格偏离表》，并按招标文件的要求提供相关证明资料，包括产品原厂说明书或产品彩页等。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为《技术规格偏离表》填写不实。 带“*”参数为重要技术要求，如有5个及5个以上不符合要求，将直接视为无效投标。 序号; 货物名称; 招标技术要求. 1; PCR仪; 1.1样品数：96×0.2ml PCR管，12×8联管或96孔PCR板. 1.2温度范围：0-105℃. *1.3热盖温度：30-110℃. 1.4显示精度：0.1℃. *1.5温度准确性：±0.1℃（55℃）. *1.6温度均一性：<0.3℃（55℃）. 1.7最大变温速率：5℃/s. *1.8温度梯度：有. 1.9梯度范围：30-105℃. 1.10梯度跨度：1-42℃. *1.11 LED触屏操作：有. 1.12程序密码保护：有. *1.13断电保护：有（无时间限制）. 1.14输入电压：AC 220V（±10%）50/60Hz. 2; 灭菌锅; *2.1容积：70升以上. 2.2工作条件 5℃-35℃. 2.3内胆材质：SUS304（1Cr18Ni9）, 厚度2.5mm 喷砂，电解抛光. *2.4最高温度及压力：135℃/0.24MP(额定压力为0.27MP）. 2.5设计压力 0.27MP. 2.6温度范围：40-135℃. 2.7灭菌温度：105-135℃. 2.8溶解温度：60-100℃. 2.9保温温度：40-60℃. *2.10开盖方式：杆式连锁翻盖开盖方式,安全快捷。. 2.11设定时间范围：灭菌、融化：0分钟-4小时；连续保温：72小时：预约灭菌时间；1-99小时. 2.12控制器：智能，微电脑控制. 2.13程序模式 四类预置灭菌模式分别针对固体、液体样品琼脂。. 2.14排气方式：排气零污染，具有2个集气瓶，独立过滤系统，灭菌蒸汽通过两次冷凝收集，确保蒸汽零排放零污染，避免灭菌蒸汽直接排入实验室，污染环境。. 2.15温度传感器：PT1000. 2.16智能功能：定时启动功能、自动排气控制、饱和蒸汽检测、自检验系统 记忆存储系统. *2.17冷却装置：独立的风冷系统，能快速冷却. *2.18安全装置：系统具有安全状态自检功能，断电状态下无法开启锅盖,双重超温保护控制。高精度的温度传感器及机械式超温保护控制系统，保证温度异常时切断加热并报警。 具有安全开启温度和压力自感应联锁装置，当灭菌腔内温度必须低于80℃，并且腔内压力为零时，才能开启锅盖，锁紧机构自动锁紧，以防操作不当，蒸汽意外烫伤，烧灼。双重超压保护功能，防缺水干烧保护功能. *2.19配备压力传感器，时时监测内腔压力情况，当灭菌腔内有压力时，锅盖无法打开,使用更安全。具有2个常开常闭电磁阀更安全。. *2.20温度、压力，可校准。根据海拔高度可调整水的沸点。根据海拔高度可调整水的沸点。. 2.21电源：单相交流220V，50-60HZ公用电源（16A以上）. 2.22附件：隔水板，排水软管，不锈钢丝蓝，冷凝液收集瓶. 2.23 3Q认证. |
| --- | --- |

五、商务要求

| 商务需求 | 序号; 目录; 商务需求. （一）免费保修期内售后服务要求. 1; 免费保修期; PCR仪免费保修期至少3年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 灭菌锅免费保修期至少1年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算. 2; 维修响应及故障解决时间; 在保修期内，一旦发生质量问题，卖方保证在接到通知48小时内赶到现场进行修理或更换。. 3; 其他; 卖方应按其报价文件中的承诺，进行其他售后服务工作。. （二）免费保修期外售后服务要求（可选）. 1; 检查及保养; 每半年对设备进行一次免费的系统全面的检查、维护保养. 2; 软件升级; 保修期后免费进行软件升级. 3; 硬件升级; 保修期后硬件升级优惠. （三）其他商务要求. 1; 关于交货; 1.1交货时间为签订合同后45天（日历日）内。交货地点为深圳清华大学研究院C226脑重大疾病诊疗技术研发中心。. 1.2卖方必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供但不限于以下文件和资料：A. 产品安装、操作和维修保养手册；B．产品使用说明书；C．产品出厂检验合格证；D．产品到货清单；E．产品保修证明；F. 图纸。. 1.3现场培训至买方人员掌握操作要领及日常维护为止；. 2; 关于验收; 2.1报价人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由卖方提供产品保修文件。. 2.2当满足以下条件时，采购人才向卖方签发货物验收报告： a、卖方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。. 3; 关于付款; 3.1货到安装调试并经验收合格后办理付款手续并在一个月内付合同款项的100%，. |
| --- | --- |

5.1 交货地点：深圳市内用户指定地点。

5.2 付款方法和条件：货到安装调试并经验收合格，收到增值税专用发票后1个月内办理付款手续并付合同款项的100%，质保期满后付清剩余0%款项。

5.3 报价方式：人民币全款报价。报价包含仪器设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

5.4交货期：合同签订后45个日历日内交货，产品的附件、备品备件及专用工具、技术文件和资料等应随产品一同交付，所有设备的安装、调试、培训及验收合格正式使用。

5.5保修期及售后服务要求：

5.5.1 现场培训至买方人员掌握操作要领及日常维护为止；

5.5.2 具有完善的售后服务计划，包括经常性的维护及及时的维修，在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内响应；接到通知48小时内赶到现场进行修理或更换。

5.5.3质量保证期: 自合格验收签字之日起，提供质保期内免费保修，终生维修；在质量保证期内，仪器出现故障，由卖方免费提供维修和损坏零配件的更换；免费保修期满后的维修，仅收取最优惠价的配件成本费，不收取差旅费、人工费等其他费用。

5.5.4 质保期满后，乙方为甲方提供终身维修服务。

5.6安装、调试、验收、使用培训及相关技术文件、资料：

货物运抵交货地点后，买卖双方需马上派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收。箱内物品由双方在约定时间（到货后五天内）一次性共同开箱验收，如发现缺少、损坏部件，卖方须及时补交给买方，如因此造成拖延，买方有权按延期交货索赔。

卖方将产品运输并卸至买方指定地点，买方将会同卖方、及相关单位共同进行开箱检验。如属进口产品，还将邀请国家商检部门进行商检，商检、检疫费用由卖方承担。

仪器到达买方所在地后，在接到买方通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。仪器的安装调试需在  5  个工作日内完成。

卖方负责免费安装、调试。安装、调试完成后，由买、卖双方组成验收小组共同进行技术验收和商务验收，验收合格后签署《验收报告》。 产品质量和安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。

验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符等情况，卖方应免费更换或补齐，并承担因此发生的违约责任。

卖方应向买方提供但不限于如下技术文件和资料：A．产品安装、操作和维修保养手册；B．产品使用说明书；C．产品出厂检验合格证；D．产品到货清单；E．产品保修证明；F.图纸。

当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

c、货物具备产品合格证。

5.7 运输及包装方式的要求

卖方负责产品正式验收合格前的一切费用（包括运输、包装、仓储、安装、保险等费用）。包装方式按照原厂出厂原标准，卖方承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失，并承担因此而发生的违约责任。

5.8 质量及知识产权要求

卖方提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。

买方在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由卖方负责。

第三章  竞价文件格式

一、竞价文件密封封面格式：

***采购竞价文件

项目名称编号：_____________________________

投标人（盖章）：___________________________

法定代表人或授权委托人签字：__________________

联系电话：

投标日期：____________年_____月______日

（2018年  月 日 时前不得开启）

二、竞价内容文件

- 1．投标人基本情况

公司名称：                                电话号码：

地    址：                                传    真：

注册资金：                                经济性质：

公司开户银行名称及账号：

公司简介

（自行描述）

公司财务情况：(以年度审计财务报表为准)

| 年份 | 年营业总额 | 总利润 |
| --- | --- | --- |
| 2016 |  |  |
| 2017 |  |  |

- 2.投标人获得国家有关部门颁发的资质和国内外厂商出具的代理资格证：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

| 公司Logo |  | 公司公章样本 |
| --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人（公章）：

法定代表人（法定授权代表人）签名：

日期：

- 3.法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：            性别：        年龄：       职务：

系                                   的法定代表人。

特此证明！

投标人（盖章）：

日         期：       年     月     日

- 4.投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                      （单位名称）的           （姓名）为我公司签署                        设备投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的                                   设备投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托！

代理人：              性别：             年龄：

身份证号码：                       职务：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：            年     月     日

- 5. 投标人营业执照副本复印件（加盖公章）；

6.投标人报价文件

- 6.1报价一览表

致：深圳清华大学研究院：PCR仪及灭菌锅采购（招标编号：NZJZL20180611）项目投标报价如下：

| 项目名称 | 采购数量 | 交货期 | 报价总金额（人民币）大小写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学发光成像系统 | 1套 | 45 个日历天内 |  |  |

注：

1、本项目品牌、型号只报主要设备，其它详见项目详细报价清单。

2、“交货期” 指合同生效之日计起，多少天内完成合同规定的全部安装项目及全部设备的交付和安装调试；

3、投标单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写；

4、此表应经法定代表人或授权代表人签名，并盖上公章；

5、投标金额大小写不一致的以大写为准。

6、本项目财政预算上限为55300元人民币；总报价不能超过预算上限，否则按废标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签名：

日   期：

- 6.2项目详细报价清单

投标单位：             招标编号：               报价单位：人民币

| 设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 数量 | 品牌 | 型号规格 | 制造商 产地 | 技术参数 | 单价（元） | 金额（元） |
| 金额合计（人民币元）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表可延长

投标人（公章）：

法定代表人（法定授权代表人）签名：

日期：

- 6.3货物说明一览表

投标单位：                                 招标编号：

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：此表可延长

投标人（公章）：

法定代表人（法定授权代表人）签名：

日期：

- 6.4设备零配件清单

| 设备名称 | 规格 | 配置 | 数量 | 单价 | 生厂厂商／产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：此表可延长

投标人（公章）：

法定代表人（法定授权代表人）签名：

日期：

- 6.5偏离表

投标人名称                                     招标编号

技术偏离表：

| 序号 | 项目名称 | 招标文件条款 | 投标文件响应 | 必须注明偏离（包括正、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

商务偏离表：

| 序号 | 目录 | 招标商务条款 | 投标商务条款 | 偏离情况 | 必须注明偏离（包括正、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务条款偏离表 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| （一）免费保修期外售后服务条款偏离表 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| （三）其他商务条款偏离表 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、投标文件的技术部份和商务部分与招标文件条款有偏差（甚至是细微偏差），都需在本表中列出（必须注明“正、负偏离或无偏离”）。

2、如果投标文件的技术部份和商务部分与招标文件条款没有任何偏差或优于招标文件条款，也必须在本表中列出（必须注明“正、负偏离或无偏离”）。

投标人（公章）：

法定代表人（法定授权代表人）签名：

日期：

- 6.6免费保修期后售后服务报价清单

投标单位：                                   价格单位：元

| 编号 | 售后服务项目 | 说明 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |

备注：此表可延长

投标人（公章）：

法定代表人（法定授权代表人）签名：

日期：

第四章合同条款

（仅供参考）

合同编号：

项目名称：

合同金额（人民币大写）：

签署地点：

甲方（买方）：

通信地址：

联 系 人：

电    话：传    真：

乙方（卖方）：

通信地址：

联 系 人：

电    话： 传    真：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》和的有关规定和要求，本着平等互利的原则，就甲方向乙方购买之事宜，经协商一致，同意按照以下条款和条件签署本合同，并共同遵守执行。

一、乙方向甲方供货的名称及内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 大写 （￥ 小写 元） |  |  |  |  |  |

注：有关上述货物的进一步详细信息请参见本合同附件所列。合同总价将根据本合同项下货物数量的实际增减进行相应的调整。

二、本合同项下的货物交货方式及时间

1、乙方应在本合同签订日起个工作日内，将甲方采购的货物全部送达甲方指定地点：。运输过程中的一切费用、风险和责任由乙方承担。

2、乙方应至少在送货前提前工作日，以传真或电子邮件方式向甲方提供交货计划（内容包括合同号、设备名称、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排）和设备安装单（包括安装设备所要求的水、电、气等安装环境）。甲方也应通过传真或电子邮件确认收到交货计划和设备安装单，并及时作好准备，办妥一切接货手续，在货物到达后内完成开箱检验。

3、本合同所有物品运抵甲方现场后，双方代表应在当天或次日共同开箱检验。双方完成开箱检验后，才视为乙方将货物交付给甲方。如开箱后发现箱内设备存在短缺或损伤，应由乙方于开箱日起日内负责补足或修理或更换，其相关费用由乙方负担。

4、如果乙方迟延交货，甲方有权要求乙方支付违约金并解除本合同。在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间，但其根据本合同约定要求乙方承担违约责任的权利不受影响。

三、付款方式和条件

甲乙双方一致同意按以下方式支付货款：

1、乙方将所有货物完好无损地送到甲方指定地点且负责安装、调试、试运行，并经甲方验收合格后，甲方在验收合格之日起内支付合同货款总额的，即人民币元，剩余的尾款作为质保金，即人民币，自产品检验合格之日起满个月的个工作日内，在未发现乙方有违反售后服务承诺或质量问题的前提下，由甲方全部无息支付给乙方。

2、甲方所付全部货款的发票须由乙方按国家有关财税规定在甲方付款个工作日前开具给甲方。乙方迟延提供发票的，甲方有权相应顺延支付货款的时间且无需承担任何违约责任。

四、质量保证

1、乙方须保证货物是全新、完好无损且未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和本合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。乙方承诺，甲方不会因购买或使用本合同项下的任何物品而侵犯任何第三方的权利或权益。

2、乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合的质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

3、如甲方按检验标准自己检验或委托有资质的相关质检机构检验，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后个工作日内应免费上门维修或上门更换有缺陷的货物或部件。

4、如果乙方在收到通知后个工作日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

5、本合同项下货物的质量保证期为自货物通过甲方最终验收之日起。  在前述质保期内，除人为操作不当因素外，所有涉及产品的质量问题和产品故障由乙方负责修理、更换或退货解决，甲方无需支付任何费用。

6、质保期内，乙方将向甲方提供优质的售后技术支持服务，一旦设备发生质量问题或故障，乙方保证在接到甲方通知后小时内赶到现场进行修理或更换。质保期满后，乙方负责免费维修，甲方只承担所更换的零备件的成本费用。

五、安装、调试、培训与验收

1、乙方应派遣技术人员在货物交付后个工作日内完成“采购物品”的安装和调试工作，并对甲方人员进行技术指导，保证使“采购物品”达到国家技术质量规范和本合同规定的性能指标。乙方人员在安装和调试期内的费用开支由乙方自行承担。

2、在安装调试过程中，甲方应提供各种配合条件和所需称职的技术人员和辅助人员，在乙方技术人员的指导下配合乙方进行安装、调试和其他辅助工作。

3、乙方安装调试完毕，经个工作日试运行后，由甲方组织人员在试运行结束后个工作日内对采购物品进行验收测试，将验收测试情况记录在《采购物品验收报告单》中。如验收合格，甲方将签署无保留意见的《采购物品验收报告单》。如果采购物品存在缺陷，则该次验收不通过，乙方应当根据甲方的要求采取纠正缺陷的措施，双方协商第二次验收的时间。乙方应当赔偿给甲方造成的损失。

4、甲方有在货物制造过程中派员监造的权利，乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

5、其他检验与验收要求。

六、违约与索赔及解除合同

1、如果货物的质量、规格、数量、重量等与本合同约定不符或质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，构成乙方违约的，甲方有权向乙方提出索赔。

2、如乙方不履行本合同项下的义务或履行义务不符合本合同约定，构成违约，乙方应按照甲方要求的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

2.1在货物交付后天内的退货期内的，若甲方要求，乙方应按本合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及甲方为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

2.2 根据货物瑕疵程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，然后以降低后的价格或评估价格为准计算甲方在本合同项下应支付的货款或乙方应返还的款项（在甲方已支付货款的情况下）。

2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切有关的费用和风险，并赔偿甲方所发生的一切费用。

2.4 除本合同第七条规定外，如果乙方没有按照本合同规定的时间交货或提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务价格的计收。一周按五个工作日计算，不足五个工作日的按一周计算。

2.5 在乙方违约的情况下，甲方除有权根据本合同的约定要求乙方承担违约责任外，还可向乙方发出书面通知，限期要求其纠正违约行为。如乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物/服务,则甲方有权解除本合同，且甲方在本合同项下追究乙方违约责任的权利不受影响。

3、 在甲方根据上述第2.5条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买乙方未交付的类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

七、不可抗力造成后果的处理

1、如果甲乙双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在个工作日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、保密条款

1、本合同项下一方提供给另一方的技术资料、信息、计算机软件、专有技术、设计方案等知识产权及价格条款等商业秘密和技术秘密，接收方应采取保密措施，予以严密保守。

2、除为了履行本合同项下义务而需接触对方有关技术资料等商业秘密和技术秘密的有关人员外，任何一方同意不向其他人员泄露对方的任何保密信息，也不向任何第三方转让、交换或泄漏对方提供的上述商业秘密和技术秘密等，或擅自出版以上“技术资料”，如违反本条规定致使对方遭受损失，违约方应负法律责任，并赔偿对方由此遭受的经济损失。

3、本合同项下的保密义务期限为自本合同生效之日起至本合同终止后年。

九、合同争议的解决

1、因本合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请深圳仲裁委员会仲裁。

2、仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

3、仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

十、其他

1、甲方和乙方都不得单方变更本合同。如对合同条款进行修订，甲乙双方须共同签署书面文件，作为本合同的补充。

2、本合同附件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等效力。

3、本合同自甲、乙双方法定代表人/授权代表签字并加盖双方印章后即刻生效。本合同一式（）份，甲方执（）份，乙方执（）份，每份具有相同法律效力。

甲方：(印章)          乙方：(印章)

法定代表人/授权代表：(签字)   法定代表人/授权代表：(签字)

日期：     年   月   日               日期：    年    月   日

注：本合同样本仅供参考，具体条款内容由采购单位和中标单位协商确定。